附件1：NJTECH2017-SBZB106项目需求

包一  纳米粒度仪（允许进口，1套）

一、功能要求：

1、可测量样品粒径大小。

2、可测量样品ZETA电位。

3、可测量样品分子量。

二、技术指标要求：

1、粒度测量：

★1.1、测量范围0.3-5000nm；

1.2、粒度检测角度：90°；

★1.3、光源为高稳定氦氖气体激光器；光源功率>3mW ,波长<635nm。采用APD雪崩式光电二极管检测器；

1.4、采用最新的高速数字相关器，>4000 通道,最小采样时间25纳秒；

1.5、温度范围：0ºC to 90ºC，温度精度:±0.1ºC。

2、ZETA电位测量：

2.1、可测量粒径范围：无实际限制；

2.2、最大样品浓度:40%w/v；

★2.3、可以测量ZETA电位的均值和分布。

3、软件功能：

3.1、中英文软件，具备SOP标准操作规程；

3.2、提供专家诊断程序，判断测试质量；

3.3、提供D10、D15、D50、D75、D90 等特征粒径参数。

三、基本配置要求：

1、主机1台。

2、中英文应用操作软件1套。

3、毛细管样品池10个。

4、10个独立电极。

5、玻璃样品池1个。

6、聚苯乙烯比色皿1盒。

7、电位标准品, 用于PH9.2的缓冲溶液，1支。

8、操作手册1套。

四、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：合同签订后90天内。

包二  紫外分光光度计（允许进口，1台）

一、功能要求：

1、液体紫外测试。

2、薄膜样品的吸收测试。

3、定量分析测试。

二、技术指标要求：

1、光学系统：单单色器，双光束方式。

2、光源：氘灯和卤素灯，使用BS镜切换光源，无须马达驱动。

★3、波长范围190-2700 nm(可扩展至3200 nm)。

★4、波长准确度：≤±0.3 nm。

5、波长重复性：≤±0.05 nm。

6、杂散光：1%(198 nm KCl 12g/l水溶液)，0.005%(220 nm Nal 10g/l水溶液), 0.005% (340 nm NaNo2 50g/l水溶液), 0.005% (370 nm NaNo2 50g/l水溶液),SBW L2nm,0.04%(1420 nm H2O),0.1%(1690 nm CH2Br2 50 nm池子)，SBW L8 nm。

7、测光范围：-4-4Abs (紫外-可见)，-3-3Abs (近红外)。

8、测光准确度：±0.0015Abs(0-0.5Abs),±0.0025Abs(0.5-1Abs),±0.3%T，NIST SRM930下检定。

9、测光重复性：±0.0005Abs(0-0.5Abs),±0.0005Abs(0.5-1Abs), 0-10000T%NIST SRM930下检定。

10、灵敏度：Quick,Fast,Medium,Slow。

11、波长扫描速度：10-4000nm/min(预览为8000nm/min)。

12、RMS噪音：≤0.00003Abs(0Abs,500nm,测定时间1分，SBW 2nm)。

13、基线稳定性：≤±0.0003Abs/hour(波长250nm,Slow,SBW 2nm,光源亮灯2小时后，室温稳定)。

14、基线平坦度：≤±0.0002Abs（200nm-2500nm）。

15、检测器：光电倍增管，冷却型检测器。

16、专用样品池：光程10mm(容积3500ul)2个。

17、电脑（为国际著名品牌， 当前主流配置），配备计算机控制软件包括：数字信号采集、数据处理软件，软件要简明易用。

三、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：签订合同后5个月内。

包三  圆二色光谱仪（1套，允许进口）

一、功能要求：

1、生物医药高分子材料等功能性新材料的结构研究等。

2、蛋白质折叠﹑蛋白质构象研究，DNA/RNA 反应，糖类等光学活性物质的结构、纯度测量，药物筛选，金属络合物、聚合物等的立体结构研究。

3、在线同时检测圆二色和线二色功能。

4、能够对分子的构象变化和分子间的相互作用进行检测。

5、能够对生物大分子、有机小分子的结构、分子构象进行表征。

二、技术指标要求：

1、光源: 150W氙灯、钨灯和汞灯。

2、单色仪: 双偏振棱镜单色仪。

★3、波长范围: ≧163-1600nm，并可扩展升级至2500nm。

4、扫描方式：连续扫描、步进扫描、自动响应扫描等多种扫描方式。

★5、检测器：光电倍增管和铟镓砷检测器，检测器自动切换，并可以同步采集CD和LD数据。

6、扫描速度：1-10000nm/min。

7、波长准确度：±0.1nm (163～ 250nm)。

8、波长重现性：±0.05nm(163～500nm)。

9、CD分辨率：≤0.00001mdeg。

10、杂散光: ≤0.0003%（200nm）。

11、信噪比：0.004 mdeg (185 nm, 150W)，0.007 mdeg (200 nm)，0.007 mdeg (500 nm)。

12、波长分辨率：≤0.025nm。

13、蛋白质二级结构分析软件。

14、生物大分子、高分子等热变性分析软件，包含Tm、ΔH 计算。

15、CD专用样品池4个：光程1mm （容积350ul）2个；光程10mm(容积3500ul)2个。

16、电脑（当前主流配置），配备计算机控制软件包括：数字信号采集、数据处理软件，软件要简明易用。

三、基本配置要求：

1、圆二色主机1台。

2、1cm圆二色专用比色皿2个。

3、1mm圆二色专用比色皿2个。

4、蛋白质二级结构分析软件1套。

5、热力学分析软件1套。

6、主流配置电脑1台。

四、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：合同签订后5个月内。

包四  旋光仪（允许进口，1套）

一、功能要求：

1、确定物质的浓度、含量及纯度。

2、测试比旋光度。

3、测量范围：≥±90°。

4、测量准确度：≤±0.002°。

5、控制模式:远程IRM液晶控制，USB数据读取。

二、技术指标要求：

1、光源: 钠灯(可选钨灯和汞灯)光源自动切换。

2、单色器: 法拉第池。

3、波长:589nm。

4、光圈：1.8mm，3mm和8mm。

5、检测器：1P28-01光电倍增管。

★6、测量范围：±90°。

★7、测量准确度：±0.002°。

8、测量重现性：0.002°。

9、分辨率：≤0.00001°。

★10、控制模式:远程IRM液晶控制，USB数据读取，数字信号采集、数据处理软件。

三、基本配置要求：

1、旋光仪主机1台。

2、光程10mm*100mm旋光专用样品池2个。

四、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：合同签订后5个月内。

包五  荧光光谱仪（允许进口，1套）

一、功能要求：

1、液体荧光测试。

2、液体磷光测试。

3、荧光寿命测试。

4、三维荧光测试。

二、技术指标要求：

1、光学系统：修正型罗兰全息凹面光栅。

★2、光源：150W独立腔体室氙灯和汞灯，光源自动切换。

3、波长范围EX 200-750nm EM 200-750nm。

4、波长准确度：±1.0nm。

5、波长重复性：±0.3nm。

6、高次光自动消除滤光片：标配。

★7、灵敏度（RMS）:≥5000：1。

8、波长分辨率：1.0nm（EX 546.1nm）。

9、扫描速度：最大至60000nm/min。

10、响应时间：10,20,50,100,200,500msec,1,2,4,8sec。

11、检测器：硅光电二极管（EX） 光电倍增管(EM)。

12、荧光强度范围：-10000到10000。

13、检测器灵敏度范围：高、中等、低、很低、手动输入、自动SCS。

14、附属品自动识别功能：标配。

15、自动测试功能：标配。

16、信号输出：USB。

17、电脑（当前主流配置），配备计算机控制软件包括：数字信号采集、数据处理软件，软件要简明易用。

三、基本配置要求：

1、荧光光谱仪主机1台。

2、光程10mm荧光专用样品池2个。

3、主流配置电脑1台。

四、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：合同签订后5个月内。